## Overview
Source | Rohde & Schwarz SMC 100 A
Date | 2022-06-16
Operator | RW / CP
Sensor | AD8307
Type | 8307 | 0x00
Serial | 0x0000 | 0x02
Reference Voltage | 5.024 | 0x04
Frequency Low [MHz] | 1 | 0x08
Frequency High [MHz] | 500 | 0x0C
Level Low [dBm] | -80 | 0x10
Level High [dBm] | 10 | 0x14
Span [MHz] | 499
Frequency [MHz] | SLOPE | INTERCEPT
1 | 39.281 | -85.837 | 0x18 | 0x1C
50.9 | 40.008 | -86.544 | 0x20 | 0x24
100.8 | 39.847 | -85.541 | 0x28 | 0x2C
150.7 | 40.157 | -85.41 | 0x30 | 0x34
200.6 | 39.948 | -84.102 | 0x38 | 0x3C
250.5 | 39.374 | -81.959 | 0x40 | 0x44
300.4 | 39.196 | -80.758 | 0x48 | 0x4C
350.3 | 39.125 | -79.936 | 0x50 | 0x54
400.2 | 39.285 | -79.237 | 0x58 | 0x5C
440.12 | 39.189 | -78.001 | 0x60 | 0x64
470.06 | 38.852 | -76.632 | 0x68 | 0x6C
490.02 | 38.557 | -75.653 | 0x70 | 0x74
500 | 38.409 | -75.188 | 0x78 | 0x7C

## 1 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.184 | -80 |  | Minimum
0.2212 | -75
0.3336 | -70
0.5076 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.6611 | -60 | -60
0.7911 | -55 | -55
0.9187 | -50 | -50
1.0487 | -45 | -45
1.1701 | -40 | -40
1.2977 | -35 | -35
1.425 | -30 | -30
1.5455 | -25 | -25
1.6767 | -20 | -20
1.8023 | -15 | -15
1.9252 | -10 | -10
2.0596 | -5 | -5
2.1856 | 0 | 0
2.3087 | 5 | 5
2.4385 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.281 | -85.837

## 51 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.2223 | -80 |  | Minimum
0.3017 | -75 | -75
0.4146 | -70 | -70
0.5385 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.666 | -60 | -60
0.7874 | -55 | -55
0.9108 | -50 | -50
1.0377 | -45 | -45
1.1579 | -40 | -40
1.2842 | -35 | -35
1.4105 | -30 | -30
1.5295 | -25 | -25
1.6596 | -20 | -20
1.7847 | -15 | -15
1.907 | -10 | -10
2.041 | -5 | -5
2.1671 | 0 | 0
2.2913 | 5 | 5
2.4252 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
40.008 | -86.544

## 101 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.2171 | -80 |  | Minimum
0.2904 | -75
0.3974 | -70
0.5188 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.6476 | -60 | -60
0.7703 | -55 | -55
0.8942 | -50 | -50
1.0205 | -45 | -45
1.1399 | -40 | -40
1.2647 | -35 | -35
1.3909 | -30 | -30
1.51 | -25 | -25
1.6389 | -20 | -20
1.7645 | -15 | -15
1.8859 | -10 | -10
2.0209 | -5 | -5
2.1489 | 0 | 0
2.2783 | 5 | 5
2.4115 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.847 | -85.541

## 151 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.211 | -80 |  | Minimum
0.2833 | -75
0.4023 | -70
0.524 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.6476 | -60 | -60
0.7617 | -55 | -55
0.8806 | -50 | -50
1.0046 | -45 | -45
1.1212 | -40 | -40
1.2459 | -35 | -35
1.3711 | -30 | -30
1.4914 | -25 | -25
1.6203 | -20 | -20
1.7447 | -15 | -15
1.8665 | -10 | -10
2.0027 | -5 | -5
2.1324 | 0 | 0
2.2656 | 5 | 5
2.393 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
40.157 | -85.41

## 201 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.2036 | -80 |  | Minimum
0.2625 | -75
0.3578 | -70
0.4784 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.6096 | -60 | -60
0.7359 | -55 | -55
0.8585 | -50 | -50
0.9849 | -45 | -45
1.1022 | -40 | -40
1.2253 | -35 | -35
1.3502 | -30 | -30
1.4669 | -25 | -25
1.5954 | -20 | -20
1.7197 | -15 | -15
1.8422 | -10 | -10
1.9797 | -5 | -5
2.1116 | 0 | 0
2.2435 | 5 | 5
2.366 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.948 | -84.102

## 251 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1926 | -80 |  | Minimum
0.2355 | -75
0.3127 | -70
0.4207 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.5544 | -60 | -60
0.6893 | -55 | -55
0.8193 | -50 | -50
0.9494 | -45 | -45
1.072 | -40 | -40
1.1962 | -35 | -35
1.3218 | -30 | -30
1.4375 | -25 | -25
1.5662 | -20 | -20
1.6923 | -15 | -15
1.8153 | -10 | -10
1.9539 | -5 | -5
2.0888 | 0 | 0
2.2165 | 5 | 5
2.3365 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.374 | -81.959

## 300 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1852 | -80 |  | Minimum
0.2183 | -75
0.2907 | -70
0.3986 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.5274 | -60 | -60
0.6599 | -55 | -55
0.7887 | -50 | -50
0.9189 | -45 | -45
1.0432 | -40 | -40
1.1677 | -35 | -35
1.2932 | -30 | -30
1.4166 | -25 | -25
1.5455 | -20 | -20
1.6718 | -15 | -15
1.7969 | -10 | -10
1.9363 | -5 | -5
2.0714 | 0 | 0
2.1943 | 5 | 5
2.3096 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.196 | -80.758

## 350 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1803 | -80 |  | Minimum
0.2978 | -75
0.2735 | -70
0.3839 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.5114 | -60 | -60
0.6393 | -55 | -55
0.7666 | -50 | -50
0.8966 | -45 | -45
1.0212 | -40 | -40
1.1456 | -35 | -35
1.2719 | -30 | -30
1.3983 | -25 | -25
1.5281 | -20 | -20
1.6546 | -15 | -15
1.7806 | -10 | -10
1.9201 | -5 | -5
2.052 | 0 | 0
2.1722 | 5 | 5
2.3009 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.125 | -79.936

## 400 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1791 | -80 |  | Minimum
0.2044 | -75
0.2674 | -70
0.3753 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.4968 | -60 | -60
0.6205 | -55 | -55
0.7433 | -50 | -50
0.8721 | -45 | -45
0.9961 | -40 | -40
1.1211 | -35 | -35
1.2485 | -30 | -30
1.3676 | -25 | -25
1.4976 | -20 | -20
1.6258 | -15 | -15
1.7528 | -10 | -10
1.8927 | -5 | -5
2.0239 | 0 | 0
2.1434 | 5 | 5
2.2937 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.285 | -79.237

## 440 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1766 | -80 |  | Minimum
0.1975 | -75
0.2491 | -70
0.3486 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.4685 | -60 | -60
0.5912 | -55 | -55
0.7139 | -50 | -50
0.8402 | -45 | -45
0.9653 | -40 | -40
1.0904 | -35 | -35
1.2181 | -30 | -30
1.3382 | -25 | -25
1.4682 | -20 | -20
1.5986 | -15 | -15
1.727 | -10 | -10
1.8662 | -5 | -5
1.9948 | 0 | 0
2.1121 | 5 | 5
2.2767 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
39.189 | -78.001

## 470 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1738 | -80 |  | Minimum
0.1889 | -75
0.2282 | -70
0.3151 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.4367 | -60 | -60
0.5605 | -55 | -55
0.6844 | -50 | -50
0.812 | -45 | -45
0.9383 | -40 | -40
1.0634 | -35 | -35
1.1922 | -30 | -30
1.3186 | -25 | -25
1.4487 | -20 | -20
1.581 | -15 | -15
1.7099 | -10 | -10
1.8484 | -5 | -5
1.9742 | 0 | 0
2.0888 | 5 | 5
2.2616 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
38.852 | -76.632

## 490 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1717 | -80 |  | Minimum
0.1839 | -75
0.2159 | -70
0.2907 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.4121 | -60 | -60
0.5385 | -55 | -55
0.6646 | -50 | -50
0.7924 | -45 | -45
0.9205 | -40 | -40
1.0463 | -35 | -35
1.1763 | -30 | -30
1.3065 | -25 | -25
1.4375 | -20 | -20
1.57 | -15 | -15
1.7 | -10 | -10
1.8383 | -5 | -5
1.9621 | 0 | 0
2.075 | 5 | 5
2.2513 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
38.557 | -75.653

## 500 MHz
Voltage | Power [dBm] | LINEAR
0.1705 | -80 |  | Minimum
0.1815 | -75
0.2098 | -70
0.2797 | -65 | -65 | Delete or add values from the "linear" section, therefore, that R^2 = 0.9999
0.3991 | -60 | -60
0.5274 | -55 | -55
0.655 | -50 | -50
0.7838 | -45 | -45
0.9126 | -40 | -40
1.0388 | -35 | -35
1.1689 | -30 | -30
1.3014 | -25 | -25
1.4326 | -20 | -20
1.5651 | -15 | -15
1.6951 | -10 | -10
1.8336 | -5 | -5
1.9564 | 0 | 0
2.0692 | 5 | 5
2.2465 | 10 | 10 | Maximum
| 90 |  | Delta dB
| 18 |  | Steps
| 5 |  | dB / Step
SLOPE | INTERCEPT
38.409 | -75.188